陕西省杂交油菜研究中心分析检测设备采购公告

因承担陕西省财政资金项目课题“主要油料作物（油菜、大豆）品种选育”项目，我中心分析检测研究室需采购检测设备一批，欢迎符合资质条件的供应商携带资质报名参加。

一、项目名称

项目名称:分析检测研究室分析检测设备采购

需求数量:4台

采购预算:14万元

报名日期:2026年3月6日-3月12日

报名联系地址:陕西省杨凌示范区高干渠路西段6号

开标时间:2026年3月13日上午10：00

开标地点:陕西省杂交油菜研究中心2楼会议室

报名电话:赵老师15809229932    武老师 029-68259018

- 二、 产品参数要求

| - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 采购参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 脂肪测定仪 | - 1 | 台 | 1、适用全部有机溶剂（包括乙醚、石油醚等）。 2、全自动标准索氏萃取，玻璃、四氟全通道量身定制，阻绝一切杂质，准确性高。 3、开始/暂停一键式操作，实验过程掌控随心。 4、壁挂式大屏控制系统，易操作，好打理。 5、竖屏面板，手机风格界面，简约更具人性化。 6、内置五种萃取方式，随时切换，任意选择。 7、预设常用试剂选项，重复实验一键搞定。 8、整体金属加热模块，升温快，效果好，功耗低。 9、进出水路全方位温度、流量控制，环保更节约。 10、异常实时监控系统配合乙醚泄露报警，时刻确保实验的顺利进行与人员安全。 11、高效的溶剂回收系统，大幅节约实验成本。 12、控温范围:室温+5℃～300℃。 13、测定范围:0.1～100%。 14、控温精度:±1℃。 15、重复性误差:1%。 16、测定样品重量:0.5g～15g。 17、处理能力:6个/批。 18、加热杯体积:150mL。 19、溶剂回收率:≥85%。 20、测定时间:比传统方法缩短20～80%。 21、电源:220 VAC ±10% 50Hz。 22、额定功率:2.6KW。 23、外形尺寸（长×宽×高）:650mm×380mm×720mm。 24、净重:50Kg。 配置： 脂肪测定仪主机 1台，包括：玻璃溶剂杯6个，铝质溶剂杯6个，外置控制器1套，进水管1根，出水管1根，密封垫片12个，滤纸筒6个，滤纸筒挂架6个，电源线1根，保险丝\10A 2个，扎带\4X150 10根。 冷却水循环器 1台。 产品合格证1份，产品说明书1份，产品装箱清单1份。 |
| - 纯水氢气发生器 | - 1 | - 台 | 1、LCD屏幕，自动跟踪和显示使用流量，监控仪器工作状态。 2、净化器采用PC聚酸酯管材耐压、耐冲击、不易破碎，日常维护只需补充蒸馏水，即可连续使用。 3、设有不反液装置，确保仪器无反液现象。 4、无硫密封圈，有效提高气体纯度，保证色谱基线稳定。 5、取代高压氢气瓶，使实验室仪器化。 6、操作安全 只需启动电源即可产气。 7、自动化程序高，维护简单方便。 8、过压保护，安全可靠，可连续在恶劣环境下工作。 9、输出流量：0-300ml/min。 10、氢气纯度：优于99.999%。 11、输出压力：0-0.4MPa（可根据需要自由调节大小）。 12、水质：纯净水、蒸馏水、或去离子水。 13、电源电压：AC220V±10%。 14、最大功率：150W。 15、工作环境：0-45℃，相对湿度＜85%。 16、外形尺寸/重量：425mm×210mm×365mm /10kg。 |
| - 通风橱 | - 2 | - 台 | 材质： 1、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0-1.2mm厚钢板，德国进口2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2、内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板，具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作，一体成型。 3、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用同步带轮结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。 4、固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 5、台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 6、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 7、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 配件： 1、水路配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上。 2、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 3、照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 4、插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。 5、下柜门铰链采用“DTC品牌”110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。 6、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 |

- 三、投标请提供下列文件

1.营业执照，法人授权书，法人身份证，被授权人身份证及中小企业声明。

2.参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明。

3.未被列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.报价单。需写明产品名称、品牌型号、配置、数量、单价、总价、联系方式。

5.产品来源渠道和相关介绍。包括各种证照、产品详细介绍、宣传彩页、产品说明、技术参数等证明材料。

6.提供具有履行服务合同所必需的产品和专业技术能力的承诺。

7.成交案例复印件。

8.安装、培训和售后。提供具体的安装调试、技术培训和售后服务方案。

9.以上文件加盖公章一正一副密封袋递交将作为最终询价文件进行评审。

四、评标办法

采用综合评分法，由评标小组各成员进行资格检查，对符合要求的投标文件进行独立评审。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

评分标准

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70分 报价得分30分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术指标及方案评审 | - 1.技术分： - ①脂肪测定仪，产品配置齐全，数量准确、技术参数和性能清楚、明确，规格、功能一致，满分为30分，每不满足招标文件要求1项减1分。 - ②纯水氢气发生器，产品配置齐全，数量准确、技术参数和性能清楚、明确，规格、功能一致，满分为16分，每不满足招标文件要求1项减1分。 - ③通风橱，产品配置齐全，数量准确、技术参数和性能清楚、明确，规格、功能一致，满分为13分，每不满足招标文件要求其中1项减1分。 2.产品安装、检测、调试等保障项目顺利进行的相关措施，方案内容完整科学，符合项目实际及需求得2分；方案内容较完整，基本符合项目实际需求得1分；方案内容空洞、无针对性，未提供不得分。 | 61 | 主观 | 产品技术 参数表 |
|  | 供货培训方案 | 依据供货方案的详实性、可行性、交货时长、质量和技术保障等，并具有培训计划方案、实施内容、培训人员的投入和保障等，培训方案全面完善、切实可行、有针对性，完全满足项目采购要求3分；内容较为全面完善、较为切实可行，较有针对性，基本满足项目采购要求2分；方案内容空洞、无针对性，未提供不得分。 | 3 | 主观 | 服务方案 |
|  | 售后服务 | 依据供应商售后服务机构及技术支持情况（提供有效的办公场所证明和人员材料）；对备品配件、设备发生故障后的补救措施，维修服务响应时限等售后服务情况，售后服务内容完整、可行，符合项目实际及需求得3分；内容一般，基本符合项目实际及需求得2分；内容空洞、无意义、无操作性或未提供不得分； | 3 | 主观 | 服务方案 |
|  | 业绩 | 依据投标人从2022年3月至今（以合同签订时间为准）的类似供货项目业绩,每提供一个得0.5分，满分2分，不提供，不得分。 注：以加盖公章的合同或中标通知书复印件为准。 | 2 | 客观 | 服务方案 |
|  | 质保期 | 在满足招标文件要求质保期的基础上，投标人可根据自身情况延长质保年限，评标委员会根据各投标人响应的质保年限进行综合评定，以质保年限最长者为基准，计1分，其他投标人的质保年限分统一按照下列公式计算：质保期／基准)×1=响应得分。仅满足招标文件要求的质保期不计分。 | 1 | 客观 | 商务应答表 |
| 价格分 | 价格分 | 满足竞争性招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 招标报价得分=（招标基准价/最终招标报价）×价格权值×100%。 备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30 | 客观 | 报价表 清单 |